| 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 移動式C 型臂(C-ARM)數位 X光機規格表 填報廠商： 填報日： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 廠牌 |  | 型 號 | 產 地 | 衛福部醫療器材許可證(詳附件1) |
| 設備主體 | 規格內容 |  |  |  |
| - C-ARM主體 | 1.開口高度：≧78CM □YES □NO（說明）： |  |  |  |
|  | 2.開口深度：≧66cm □YES □NO（說明）： |  |  |  |
|  | 3.垂直移動：≧42cm □YES □NO（說明）： |  |  |  |
|  | 4.垂直移動：≧20cm □YES □NO（說明）： |  |  |  |
|  | 5.主軸旋轉：≧±190° □YES □NO（說明）： |  |  |  |
|  | 6.軌道旋轉：≧130° □YES □NO（說明）： |  |  |  |
|  | 7.左右移動角度：≧12° □YES □NO（說明）： |  |  |  |
| - X光管球 | 1.固定式陽極靶 □YES □NO（說明）： |  |  |  |
|  | 2.準直儀形式 □YES □NO（說明）： |  |  |  |
|  | 3.焦點尺寸(雙焦點)≦ 0.6mm /≦1.0mm □YES □NO（說明）： |  |  |  |
|  | 4.管球熱儲存容量≧1.1MHU □YES □NO（說明）： |  |  |  |
|  | 5.陽極熱容量≧76kHU □YES □NO（說明）： |  |  |  |
| - X光產生器 | 1.輸出能量：≧2.3kW □YES □NO（說明）： |  |  |  |
|  | 2.高頻率≧40kHz □YES □NO（說明）： |  |  |  |
|  | 3.照像模式：電壓範圍 kV Range ≧40-110 kV 、電流範圍 mA：≧12mA □YES □NO（說明）： |  |  |  |
|  | 4.脈衝透視： 電壓範圍 kV Range ≧40-110 kV 電流範圍 mA：≧24 mA 脈衝速率 ≧15f/s □YES □NO（說明）： |  |  |  |
| - 影像接收系統 | 1.數位平板式接收器≧20cm x 20cm □YES □NO（說明）： |  |  |  |
|  | 2.矩陣≧1k x 1k □YES □NO（說明）： |  |  |  |
|  | 3.灰階度≧16bits □YES □NO（說明）： |  |  |  |
|  | 4.影像照野改變≧3 steps □YES □NO（說明）： |  |  |  |
|  | 5.系統解析度 ≧2.4 lp/mm □YES □NO（說明）： |  |  |  |
| - 工作站及影像處理 | - 工作站模式：□內建式 □外接式 補充說明： |  |  |  |
|  | - 影像輸出符合DICOM 格式、並可連接本院PACS系統 □YES □NO（說明）： |  |  |  |
|  | - 高解析液晶顯示器：□≧19吋x2 □≧27吋x1單螢幕可分割畫面 解析度：3840*2160(可呈現1.5k平板偵測器之完整解析度) 最大亮度：≧600cd/m2 □YES □NO（說明）： |  |  |  |
|  | - 非透視狀態下影像旋轉與顛倒、圖像測量/註釋、雷射定位裝置、輻射劑量控制系統 □YES □NO（說明）： |  |  |  |
|  | - 具金屬識別矯正功能及邊緣影像強化功能 □YES □NO（說明）： |  |  |  |
|  | - 工作站影像儲存張數≧15000張，影像儲存解析度1K X 1K以上 □YES □NO（說明）： |  |  |  |
|  | - 斷電時仍有至少5分鐘不斷電系統供電及提醒，以便將內部電腦關機 □YES □NO（說明）： |  |  |  |
|  | - 螢幕能夠留存最後一張影像(LIH) □YES □NO（說明）： |  |  |  |
|  | - 觸控式螢幕操縱裝置 □YES □NO（說明）： |  |  |  |
|  | - X光瞬間脈充模式可達每秒1、2、4、8張影像(FPS) □YES □NO（說明）： |  |  |  |
|  | - 持續透視模式≧25 FPS □YES □NO（說明）： |  |  |  |
|  | - 單一動態儲存影像≧540張 □YES □NO（說明）： |  |  |  |
|  | - 動態播放時間長度≧60MIN. □YES □NO（說明）： |  |  |  |
|  | - 動態影像播放長度修減(Trimming) □YES □NO（說明）： |  |  |  |
|  | - 動態影像亮度/對比 調整 □YES □NO（說明）： |  |  |  |
|  | - 動態影像均勻/雜訊降(Average/Noise Reduction) □YES □NO（說明）： |  |  |  |
|  | - 動態影像放大(Zoom) □YES □NO（說明）： |  |  |  |
|  | - 動態影像播放速度可調快慢(Review Speed/Fast & Slow Motion) □YES □NO（說明）： |  |  |  |
|  | - 水平/垂直影像翻轉(Horizontal and vertical image reversal) □YES □NO（說明）： |  |  |  |
|  | - 上下影像翻轉(Positive/negative image invert) □YES □NO（說明）： |  |  |  |
|  | - 邊緣強化Edge enhancement □YES □NO（說明）： |  |  |  |
|  | - 智慧輻射劑量控制系統(Object Detected Dose Control) □YES □NO（說明）： |  |  |  |
| - 配件 | 1.若內接工作站需提供1組延伸32吋顯示器含台車(外接式免填) □YES □NO（說明）： |  |  |  |
|  | 2.腳踏板控制一組 □YES □NO（說明）： |  |  |  |
|  | 3.手動開關一組 □YES □NO（說明）： |  |  |  |
|  | 4.醫用熱感式影像列印機(B/W SONY )一組 □YES □NO（說明）： |  |  |  |
|  | 5.系統硬碟(SSD)備份1組，以便主硬碟故障時可以交替使用 □YES □NO（說明）： |  |  |  |
| - 個資保護、智慧財產、資通安全需求等詳合約 |  |  |  |  |
| - 電性安全 | - 符合IEC 60601-1等驗證 □YES □NO（說明）： |  |  |  |
|  | - 每台儀器電源需求 □ AC _____ V, ____ A ，60Hz □ DC _____ V, ____ A |  |  |  |
|  | - 通過FDA 、CE 認證 □YES □NO（說明）： |  |  |  |
| - 其他 | - 儀器容許工作環境：溫度16°~28°C、相對濕度50%~85 ﹪。 □YES □NO（說明）： |  |  |  |
|  | - 交貨時標的物須近半年內出廠 □YES □NO（說明）： |  |  |  |
|  | - 標的物自合約簽訂後持續生產至少5年。 □YES □NO（說明）： |  |  |  |
|  | - 交貨時需提供原廠出具之文件及其電子檔： - 中(繁體)、英文操作手冊 - 中(繁體)、英文維修手冊（電子檔含工作原理流程圖(方塊圖)、電路圖、零件位置圖、維護保養項目細則、校正方式、故障碼釋義、故障排除法、零件和部件列表(含代碼或料號)） - 簡易中文(繁體)操作程序卡（包括:操作程序、故障排除、一級清潔維護程序及注意事項。書面需護貝。） - 定期保養檢查表PM CHECK LIST - 出廠證明 - 儀器電性安全測試報告 □YES □NO（說明） |  |  |  |
|  | - 保固、定保及叫修服務：以『自接獲院方叫修通知起』計。以下所稱「日、時」，皆以日曆時間□工作時間 為計。 項目; 說明. 全案全責保固期至少3年; 驗收通過後 年。. 定期保養; 每3個月執行維護保養(詳附件2)。. 軟韌體(含作業環境軟體)不限版本免費升級; □YES □NO,說明：. 完修時效; 一般：24小時內; □YES □NO,說明：. 待料：40小時內; □YES □NO,說明：. 提供備機，延長10天完修; □YES □NO,說明：. |
|  | - 保固期滿後至標的物報廢為止，簽訂同保固期服務條件之維護合約年度費用(含稅等所有履約費用)： 項目\方案; 全責; 半責. 標的物除外零件(全新品，含管球、Detector); V; X. 標的物零件; V; V. 標的物定期維保相關耗材(含電池); V; V. 人工及其相關費用; V; V. 標的物年度品保作業; V; V. 標的物軟韌體免費升級(含電腦周邊與作業環境軟體，不限版本); V; V. 年度運轉率需達97%以上; V; V. 定期保養每3個月/次; V; V. 年度保養維護費; 新台幣; $ 萬元; $ 萬元. 以標的物合約未含稅價計; %; %. 註: 年度運轉率： 1 – ( 系統非規劃性失效分鐘數 / (365*24*60) ) |
|  | - 保固期滿後至儀器報廢止 ，未簽訂同保固期服務條件之叫修費用 項目; 說明. 維修工資; □___________元/次 □ 免費(只收零件費). 完修時效; 1.乙方於到院後，24小時內完修。2.國內維修:收到寄修品後，5天內完修。. □YES □NO（說明） |
|  | - 標的物之除外零件與配件，至標的物報廢止，供應條件(未列者表免費供應至標的物報廢) 品項(全新品); 供應價; 保固期; 壞品繳回; 供應年限. 除外零件(詳附件3); Tube; 年; 年. Detector; 年; 年. 配件(詳附件4); 年; 年. |
|  | - 教育訓練(詳附件5課程表：含課程名稱及其時數，所有費用內含於標的物價格): 地點\對象; 使用者; 廠商回應; 醫工工程師; 廠商回應. 執行地點; 名額(人); 執行地點; 名額(人); 執行地點; 名額(人); 執行地點; 名額(人). 本法人; 院內; 不限人數. 代理商; v; 2人. 原廠. 其他. 課程內容 說明; - 標的物使用原理方法及附加功能詳細介紹及實際操作 - 一級保養課程介紹 - 耗材使用及注意事項 - 故障排除介紹; - 標的物使用原理方法、實際操作、故障排除 - 二級保養課程 - 校驗介紹 - 維修經驗分享. |
|  | - 其他補充事項: |  |  |  |

說明：

  - 本表所有價格皆含稅及履行交易所需費用。

  - 符合需求請在『YES』欄打【ˇ】；無法符合需求請在『NO』欄打【ˇ】並填寫替代方式或說明;如書面空位不敷書寫，請以附件補充並依序排放。填報有任何問題，請聯絡報價須知所載相關業務聯繫窗口。

  - 若有不清楚規格內容，請聯繫醫工室 蔡高晟 先生 電話: 03-8241087。 (請於每頁空白處用公司及負責人報價章)